## Sheet1
序号 | 医用耗材名称 | 申请理由及功能要求
1 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.注射用透明质酸钠复合溶液经过CFDA认证，具有三类医疗器械许可证，专门针对颈纹治疗。 2.规格要求：1.0ml、1.5ml、2.5ml。
2 | 一次性射频等离子手术电极 | 1.开展关节镜手术及脊柱内镜手术中需要使用一次性射频等离子手术电极进行切割及止血。 2.功能要求： （1）、适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、 切除， 以及软组织和出血血管的电凝。 （2）、工作频率：100kHz±10kHz。 （3）、安全要求：：应符合GB9706.1-2007和9706.4-2009的要求。 *（4）、白金材质。 （5）、创伤小、 出血少、 感染率低，有利于患者术后的早期康复。 （6）、高熔点金属、不锈钢、医用级高分子材料 （7）、电极通过电磁兼容测试（YY 0505-2012，GB9706.4-2009）。 （8）、配备吸引功能，有效吸引手术中产生的气泡及杂质，保持视野清晰 。 *（9）、具有温度监测控制功能，可实时监测控制关节腔内温度。 （10）、刀头具有手控功能，可通过手控进行档位调节。 （11）、具有国家医保编码。 3.适用于美国施乐辉72201919/72200561型关节镜使用。
3 | 可吸收性组织加固材料 | 1.理由：胸科手术使用。 2.功能：用于肺段切除、肺切除手术中加固吻合口，预防肺漏气，减少术后并发症。
4 | 医用X线胶片 Radiographic Film | 1.用于验证直线加速器的灯光野与照射野的重合性、MLC的到位精度、加速器的等中心精度等QA、QC工作。 2.产品尺寸：13.8″×17″，能量/剂量：KeV～MV/2～800cGy 。 3.适配于Elekta Limited/医科达versa HD型医用直线加速器。
5 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 1.植入中心静脉或股静脉，用于急诊中毒患者血液灌流抢救或危重患者床旁血液净化抢救时建立临时血管通路，同时进行输液、输血或监测中心静脉压力，一次性使用。 2.规格需求：20cm的直管、16cm的弯管。
6 | 细胞培养基 | 适用于人羊水细胞与绒毛样本的原代培养,培养后的细胞用于产前诊断。
7 | 改良秋水酰胺溶液 | 用于抑制细胞有丝分裂，使细胞分裂停止在细胞中期。临床上用于染色体制备时的细胞预处理。
8 | 核酸提取或纯化试剂 | 适用于羊水DNA的提取。
9 | 呼吸道感染病原体抗体IgM检测试剂盒 | 1.用途：用于体外定性检测人血清样本中呼吸道感染主要病原体的IgM抗体。可检的病原体包括：肺炎支原体、肺炎衣原体、甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒1、2、3型、呼吸道合胞病毒、腺病毒、柯萨奇病毒B组和嗜肺军团菌血清1型。
2.检测方法：间接免疫荧光法。
3.双显色系统： 阳性为绿色荧光，阴性为红色。
4.注册证：具有医疗器械注册证。
10 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 | 1.检测方法：化学发光免疫分析法。
2.适用于深圳新产业MAGLUMI X8型全自动化学发光免疫分析系统。
3.空白限:≤0.02IU/mL。
4.检出限:≤0.05IU/mL。
5.检测范围:包含0.02～250IU/mL。浓度大于250IU/mL的样本可以使用手工稀释程序，或者采用仪器自动稀释程序进行稀释。
6.精密度:批间CV≤10%。
7.准确度：相对偏差≤20%。
8.注册证：具有医疗器械注册证。
11 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 | 1.检测方法：化学发光免疫分析法。
2.适用于深圳新产业MAGLUMI X8型全自动化学发光免疫分析系统。
3.空白限:≤0.2mIU/mL。
4.检出限:≤0.5mIU/mL。
5.检测范围:包含0.5～1000.0mIU/mL。
6.精密度:批间CV≤10%。
7.准确度：相对偏差≤20%。
8.注册证：具有医疗器械注册证。
12 | 乙型肝炎病毒 e 抗原测定试剂盒 | 1.检测方法：化学发光免疫分析法。
2.适用于深圳新产业MAGLUMI X8型全自动化学发光免疫分析系统。
3.空白限:≤0.01IU/mL。
4.检出限:≤0.1IU/mL。
5.检测范围:包含0.01～200IU/mL。
6.精密度:批间CV≤10%。
7.准确度：相对偏差≤20%。
8.注册证：具有医疗器械注册证。
13 | 乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒 | 1.检测方法：化学发光免疫分析法。
2.适用于深圳新产业MAGLUMI X8型全自动化学发光免疫分析系统。
3.空白限:≤0.048IU/mL。
4.检出限:≤0.1IU/mL。
5.检测范围:包含0.048～12.00IU/mL。浓度大于12.00IU/mL的样本可以使用手工稀释程序，或者采用仪器自动稀释程序进行稀释。
6.精密度:批间CV≤10%。
7.准确度：相对偏差≤20%。
8.注册证：具有医疗器械注册证。
14 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 | 1.检测方法：化学发光免疫分析法。
2.适用于深圳新产业MAGLUMI X8型全自动化学发光免疫分析系统。
3.空白限:≤0.1IU/mL。
4.检出限:≤0.25IU/mL。
5.检测范围:包含0.10～40.00IU/mL。浓度大于40.00IU/mL的样本可以使用手工稀释程序，或者采用仪器自动稀释程序进行稀释。
6.精密度:批间CV≤10%。
7.准确度：相对偏差≤20%。
8.注册证：具有医疗器械注册证。
15 | 乙型肝炎病毒核心抗体 IgM 检测试剂盒 | 1.检测方法：化学发光免疫分析法。
2.适用于深圳新产业MAGLUMI X8型全自动化学发光免疫分析系统。
3.检出限:≤1.099IU/mL。
4.精密度:批间CV≤10%。
5.注册证：具有医疗器械注册证。
16 | 丙型肝炎病毒 IgG（HCV IgG）抗体检测试剂盒 | 1.检测方法：化学发光免疫分析法。
2.适用于深圳新产业MAGLUMI X8型全自动化学发光免疫分析系统。
3.准确率:回收率应在90%～110%范围内。
4.精密度:批内CV≤10%，批间CV≤15%。
5.检出限:≤2U/mL。
6.注册证：具有医疗器械注册证。
17 | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒 | 1.检测方法：化学发光免疫分析法。
2.适用于深圳新产业MAGLUMI X8型全自动化学发光免疫分析系统。
3.阳性符合率：符合“人类免疫缺陷病毒 p24 抗原国家参考品”和 “人类免疫缺陷病毒抗体国家参考品”对阳性参考品的要求。
4.阴性符合率：符合“人类免疫缺陷病毒 p24 抗原国家参考品”和 “人类免疫缺陷病毒抗体国家参考品”对阴性参考品的要求。
5.最低检出限：符合“人类免疫缺陷病毒 p24 抗原国家参考品”对线性及灵敏度参考品和 “人类免疫缺陷病毒抗体国家参考品”对最低检出限参考品的要求。
6.精密度:批内CV≤10%，批间CV≤15%。
7.注册证：具有医疗器械注册证。
18 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 1.检测方法：化学发光免疫分析法。
2.适用于深圳新产业MAGLUMI X8型全自动化学发光免疫分析系统。
3.阳性符合率：符合“梅毒螺旋体抗体国家参考品”对阳性参考品的要求。
4.阴性符合率：符合“梅毒螺旋体抗体国家参考品”对阴性参考品的要求。
5.最低检出限：符合“梅毒螺旋体抗体国家参考品”对灵敏度参考品的要求。
6.精密度:批内CV≤10%，批间CV≤15%。
7.注册证：具有医疗器械注册证。
19 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体校准品
1.储存条件及有效期：2～8℃保存。
2.主要组成成分：人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定校准品.纯化的HIV病毒裂解液，储存于三羟甲基氨基甲烷(TRIS)缓冲液中，含有蛋白(牛)稳定剂。防腐剂：叠氮钠。
3.适用于ACCELERATOR3600/ARCHITECTC16000/I2000SR/DB08000（雅培I2000）型全自动生化免疫分析流水线及采血流水线使用。
4.注册证：具有医疗器械注册证。
20 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体质控品
1.储存条件及有效期：2～8℃保存。
2.主要组成成分：人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定质控品(阴性质控品、阳性质控品)，制备于复钙人血浆(灭活)中。防腐剂：叠氮钠。
3.适用于ACCELERATOR3600/ARCHITECTC16000/I2000SR/DB08000（雅培I2000）型全自动生化免疫分析流水线及采血流水线使用。
4.注册证：具有医疗器械注册证。
21 | 探测器校准包 | 1.适用于美国伯乐Bioplex2200型全自动流式点阵发光免疫分析仪进行维护保养，包含探测器清洗液、探测器校准液。
2.储存条件：2-8°C，避光保存于原瓶或仪器中。