## 手术器械一批
序号 | 名称 | 详细描述 | 数量 | 报价
1 | 拉钩装置器 | 整体形态：分线环整体形状设计科学合理，便于操作医生手持并灵活运用，其环体部分呈圆润、流畅的弧形，无尖锐边角，避免在手术操作中对组织、缝线等造成损伤。 精准度：在分离缝线时，能够精准地将目标缝线挑起、分离，不会误触或连带其他缝线 尺寸：线圈直径≥265mm、管直径≥11mm。 | 1
2 | 显微持针钳 | 钳口: 直头钳口，采用碳化钨粉末涂层，涂层牢固，具备高硬度与耐腐蚀性，钳口长度精准，适配手术操作。 手柄: 弹簧圆柄设计，圆柄直径符合人体工程学，带灵活锁扣，术中夹持针稳定牢固。 器械整体采用珍珠雾面哑光处理，便于手术操作。 尺寸：长度 ≥210mm。 适配缝针：适配 2-0 号缝针，夹持稳定。 | 2
3 | 显微持针钳 | 钳口: 直头钳口，采用碳化钨粉末涂层，涂层牢固，具备高硬度与耐腐蚀性，钳口长度精准，适配手术操作。 手柄: 弹簧圆柄设计，圆柄直径符合人体工程学，带灵活锁扣，术中夹持针稳定牢固。 器械整体采用珍珠雾面哑光处理，便于手术操作。 尺寸：长度≥ 210mm。 适配缝针：适配 4-0 号缝针，夹持稳定。 | 1
4 | 显微持针钳 | 钳口: 直头钳口，采用碳化钨粉末涂层，涂层牢固，具备高硬度与耐腐蚀性，钳口长度精准，适配手术操作。 手柄: 弹簧圆柄设计，圆柄直径符合人体工程学，带灵活锁扣，术中夹持针稳定牢固。 器械整体采用珍珠雾面哑光处理，便于手术操作。 尺寸：长度 ≥180mm。 适配缝针：适配 5-0 号缝针，夹持稳定。 | 1
5 | 显微持针钳 | 钳口: 直头钳口，采用碳化钨粉末涂层，涂层牢固，具备高硬度与耐腐蚀性，钳口长度精准，适配手术操作。 手柄: 弹簧圆柄设计，圆柄直径符合人体工程学，带灵活锁扣，术中夹持针稳定牢固。 器械整体采用珍珠雾面哑光处理，便于手术操作。 尺寸：长度≥ 210mm。 适配缝针：适配 5-0 号缝针，夹持稳定。 | 1
6 | 持针钳 | 钳口：采用碳化钨镶片钳口，镶片牢固，具备高硬度与强耐磨性，确保长久稳定夹持。 手柄：金色环柄把设计，符合人体工程学，便于医护人员抓握，操作舒适。 尺寸：持针器长≥ 240mm。 适配缝针：能可靠夹持 2-0 号缝针，缝合时缝针无晃动、脱落现象。 | 1
7 | 持针钳 | 钳口：采用碳化钨镶片钳口，镶片牢固，具备高硬度与强耐磨性，确保长久稳定夹持。 手柄：金色环柄把设计，符合人体工程学，便于医护人员抓握，操作舒适。 尺寸：持针器长≥ 210mm。 适配缝针：能可靠夹持 4-0 号缝针，缝合时缝针无晃动、脱落现象。 | 2
8 | 显微组织镊 | 头部：直头设计，钳口配备 DeBakey 齿，齿形结构能稳固夹持组织，降低组织损伤风险。钳口宽度≥ 1.2mm。 手柄：笔式圆柄，符合人体工程学，方便医护握持，减少手部疲劳。 配重：带配重设计，确保操作时镊体平衡稳定，提升操作精准度。 尺寸：长≥ 210mm。 | 1
9 | 显微组织镊 | 头部：直头设计，碳化钨镶片头端，镶片牢固，具备高硬度与强耐磨性，确保稳定夹持。头宽 ≥1.5mm。 尺寸：长≥ 210mm。。 | 1
10 | 显微组织镊 | 头部：直头设计，配备 Debakey 齿口，能稳定夹持组织，减少对组织的损伤。头宽 ≥2.7mm。 尺寸：长≥ 250mm。 | 1
11 | 止血钳 | 钳口：钳口呈 90° 角度设计，便于在特定手术部位和角度进行操作。 尺寸：精细分离钳总长 ≥230mm。 | 1
12 | 止血钳 | 钳口：钳口弧形弯度设计，便于在特定手术部位和角度进行操作。 尺寸：总长≥ 180mm。 | 1
13 | 医用剪 | 剪刃：刃口超锋利，确保轻松、精准地剪切组织。剪刀呈弯型设计。 手柄：环柄设计，符合人体工程学，方便医护人员抓握，减少操作疲劳，保证操作稳定性。 尺寸：剪刀全长 ≥200mm。 | 1
14 | 医用剪 | 剪刃：呈 S 型，设计贴合瓣膜手术复杂解剖结构。刃口超锋利，确保对瓣膜组织精准、流畅剪切，切口平整，减少组织损伤。 尺寸：全长 ≥245mm。 | 1
15 | 打孔器 | 头端：采用平面设计，刃口锋利 孔径：打孔直径≥3.5mm 手柄设计：手柄部分依据人体工程学原理精心设计，外形贴合手部握持姿势，保障操作的稳定性和精准性。 尺寸：总长≥200mm。 | 1
16 | 打孔器 | 头端：采用平面设计，刃口锋利。 孔径：打孔直径≥4.0mm。 手柄设计：手柄部分依据人体工程学原理精心设计，外形贴合手部握持姿势，保障操作的稳定性和精准性。 尺寸：总长≥200mm。 | 1
17 | 组织拉钩 | 形状：根据心脏瓣膜及周边解剖结构特点进行科学设计，整体形状合理，便于在手术中精准地对瓣膜组织进行牵拉暴露。 器械整体采用珍珠雾面哑光处理，便于手术操作。 头端：采用镂空设计，小弯钩按照手术需求设计的心房拉钩。 头宽：头宽≥35mm。 手柄：手柄长≥250mm。 | 1
18 | 组织拉钩 | 形状：根据心脏瓣膜及周边解剖结构特点进行科学设计，整体形状合理，便于在手术中精准地对瓣膜组织进行牵拉暴露。 器械整体采用珍珠雾面哑光处理，便于手术操作。 头端：采用镂空设计，大弯钩按照不同手术需求设计的心房拉钩。 头宽：头宽≥35mm。 手柄：手柄长≥250mm。 | 1
合计 |  | 20
1.手术器械满足开放搭桥及瓣膜手术使用需求。 2.材质要求：不锈钢材料应符合GB/T 1220-2007、 GB/T 3280-2015或YY/T 0294.1-2016的要求，钛及钛合金材料为符合GB/T 13810-2017的要求。 3.耐腐蚀性：器械表面耐腐蚀性能应不低于YY/T 0149-2006中第5.4试验评价的b级要求。 4.外观：器械外表面应光滑、不应有锋棱、毛刺、裂纹、麻点和砂眼。 5.器械长度、使用性能符合手术需求。