现场毒物标本检测车（含车辆改装及落户）采购需求

一、现场毒物标本检测车外部采购需求

1、车辆底盘选择：结合国家标准，根据快检车所载重的设备以及车辆使用环境，选择适合的车辆底盘。

2、外观：外表面简洁美观，具有较好的美观性。表面根据客户要求喷涂图案和专有标志，喷涂具有良好的耐候性。

3、外表面质量：表面平整、无脱层、空洞、翘曲、损坏和永久变形；表面涂层均匀、平整，无漏涂、流痕、皱纹、起泡、脱皮、裂纹、划伤等缺陷。

4、车顶平台：为满足车顶设备的安装及维护等需求，对车顶进行加固处理，能够承受不低于100kg的人员车顶设备进行维护。在车顶平台加设安全防护设备，并对车顶进行防滑处理，尾部登车梯进行防滑设计。

5、车底调平支撑系统：车辆底部合适位置安装有自动调平的电动支撑腿。采用4点式支撑，用于驻车条件下的车身稳定。电动支撑腿采用支撑腿控制系统面板集中控制，操作方便、一键展开、一键收回。

6、驾驶车控制系统：驾驶台面配置有彩色液晶监视器，能对车辆进行导航，支持多路视频输入，包括倒车监控和实验车监控，并能够在行进过程中切换监控。7、保温性：

在夏季高温环境下（外界温度35℃-40℃），车内空调开启制冷模式，将温度设定为25℃，关闭空调后，在1小时内，车内温度上升幅度不得超过2℃。

在冬季低温环境下（外界温度-10℃-0℃），车内空调开启制热模式，将温度设定为20℃，关闭空调后，在1小时内，车内温度下降幅度不得超过3℃。车门、车窗等可开启部位应设计有良好的保温密封结构。

车门应配备多层密封胶条，确保关闭时的密封性，减少热量的散失。车窗玻璃应选用中空隔热玻璃，其传热系数不高于 2.5W/(m²・K)。

8、密闭性：现场毒物标本检测车的车身结构应采用一体化设计，减少车身缝隙和孔洞。所有焊接部位应进行满焊处理，并进行密封胶密封，确保车身的整体密闭性。在车身与底盘的连接处，应采用有效的密封措施，如使用橡胶密封垫或密封胶，防止外界空气和灰尘进入车内。​

二、现场毒物标本检测车内部采购需求

1、车内家具：实验车内家具满足《GB24820实验室家具通用技术条件》要求，并进行模块化、通用化和轻量化设计，符合人类工效学、安全性要求。

2、实验台面：台面采用耐酸碱的实验室理化台板，台板颜色黑色，外露边圈打磨平整，无锐角锐边。台面转角采用圆弧设计，以防伤人。台面具备良好的承重能力，理化板台面上安装有航空导轨，通过拉环绑带将仪器固定在台面上。

3、实验室分区：按照仪器使用环境、整车功能，对实验车车内空间结构合理分出实验分析区、前处理区、设备区、电气车四个相互独立区域。

三、现场毒物标本检测车选型原则

1、车辆总体安全可靠性

选择性能可靠稳定，配置合理，动力强劲的底盘车辆作为装载平台，保证车辆使用的稳定性与可靠性。底盘的制动性能、动力性能、路面通过性、减震性能、车内空间大小、负载能力均满足设备改装要求。

严格控制整车改装重量，车辆整备质量满足原底盘设计要求，不超过底盘承载能力，最大总质量不超过原车规定的最大总质量的要求，并且整车改装质量分配合理，前后轴载荷分配合理，确保整车的制动性能、爬坡性能不受影响，整车不会出现超重变形现象。

2、车身结构安全可靠性

各类设备、设施、物品在整车设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在行驶过程中出现松动、变形、移位等现象，保证乘员安全与设备安全。

3、车辆通过性与运输性

选择合适的车辆外形及总体尺寸，避免出现顶盖超高、车身超宽、底盘超低等现象影响通过性能。车辆底盘具有较大的离地间隙、接近角和离去角，以保障车辆在复杂道路上的通过性。

4、车辆环境适应性

选择动力性、舒适性好的底盘车型，合理控制整车重量，保证整车在复杂道路的动力性，提高车辆在城乡各类道路环境的适应性。同时车辆的大小依据使用原则选择。

5、车辆结构的密封防水性

充分考虑整车的防腐密封性，防水、防雨、防尘，车辆防尘密封性执行 QC/T475-1999，容许限值≥90％，按 GB/T-12478 规定的方法测量；车辆防雨密封性执行 QC/T476-1999，容许限值≥87，按 GB/T12480 规定的方法测量。所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。

6、使用方便性及抗震性

整车与各系统的设计满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求，保证快检车到达现场后能尽快进入工作状态。同时，整车与各系统充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部乘坐人员良好舒适的工作环境。

四、现场毒物标本检测车改装原则

1、供电系统

1)配备UPS或应急电源，保障核心设备（如检测仪、中控系统）断电后持续运行30分钟以上。快检车使用市电、不间断逆变稳压电源、发电机三种供电模式，以满足不同现场条件检测需求，在市电无法正常供电的紧急情况下，不间断逆变稳压电源实现对核心设备的应急供电保护。

2)独立配电系统，满足仪器、空调、照明等设备的高功率需求，预留20%-30%负载余量。

3)双路供电设计（市电+发电机/UPS），主备电源自动切换，确保不间断运行。

4)防漏电、短路保护装置（如漏电断路器），线缆采用阻燃材料，分区走线避免干扰。

5)整车电源应具有良好的保护接地和防雷措施，电路和信号分别接地保护，保证人员在车内用电安全。配备接地装置，强弱电接地分离，关键设备配置稳压器，防止电压波动。

2、排水系统

1)通常采用车载水箱作为主要水源，水箱容量一般根据快检车的使用需求和检测任务量来确定，常见的有200-500升不等，以满足检测设备清洗、实验用水等需求。也可通过外接市政供水接口进行补水，方便在有条件的场所快速补充水源。

2)根据检测工作的需要，合理设置洗手池、清洗池、蒸馏水器等用水设备，并配备足够容量的水箱。

3)对水路系统的连接处和设备进行严格的防水处理，防止漏水现象发生。同时，设计合理的排水系统，排水管防渗漏、防反味，配备快速排水接口，确保废水能够及时、顺畅地排出车外，避免积水对车辆和检测设备造成损害。

4)水路系统的部件应易于拆卸和更换，方便进行日常维护和维修。在车辆底部或易于操作的位置设置排水阀门和检修口，便于清理和疏通排水管道。管道防冻设计（如电伴热），避免低温冻结。

5)分类收集实验废水和生活污水，化学试剂废水需独立密封储存，后期专业处理。

3、通排风系统

1)独立的车载式实验室净化系统，根据车内不同区域的功能和检测设备的特点，合理布置排风口和通风管道，确保车内有良好的通风换气效果，排风量应满足不同仪器的实际使用需求。

2)负压排风设计，确保有害气体（如试剂挥发物）定向排出，且对于有毒有害气体排风口应加装活性炭过滤器或HEPA滤网净化废气。

3)排风系统应符合相关的安全标准和规范，能够有效防止有害气体积聚，降低火灾和爆炸等安全风险。对于可能产生易燃易爆气体的检测区域，应采用防爆型通风设备，并联动气体传感器自动启停。

4)选用低噪音的排风扇和通风管道，减少排风系统运行时产生的噪音，避免对检测工作和周围环境造成干扰。

4、空调通风系统

1)现场毒物标本检测车内安装冷暖空调，合理计算冷却量和加热量，确保车内温度满足精密仪器需求及实验工作正常展开。一般来说，检测区域的温度应保持在20℃-25℃，相对湿度在40%-60%之间。

2)根据车辆的空间大小和设备发热量，选择合适功率的空调系统，确保在不同季节和环境条件下都能满足车内的温度调节需求。

3)空调系统的运行应平稳、安静，避免产生过大的噪音和震动，为工作人员提供舒适的工作环境。同时，空调出风口的位置和角度应合理设计，避免直接吹向检测设备和操作人员，干扰检测结果。

5、照明系统

1)为车内各个区域提供充足的照明，确保工作人员在不同的环境条件下都能清晰地进行检测操作、读取数据和记录信息。在检测区域、样品处理区域和仪器操作区域，应保证足够的光照强度。

2)照明光线应均匀分布，避免出现阴影和眩光，影响检测结果的准确性和工作人员的视觉舒适度。可采用多盏灯具组合或特殊的照明设计，实现光线的均匀照射。

3)设置应急照明系统，在车辆停电或其他紧急情况下，能够自动启动，为车内提供必要的照明，确保工作人员能够继续进行关键的检测操作。

4)选用节能型的照明灯具，如LED灯，以降低车辆的能耗。同时，照明灯具应具有较高的耐用性和稳定性，减少更换和维修的频率。

6、中央控制系统

1)将车辆的各种设备和系统，如电路、水路、排风、空调、照明等，集成到一个中控系统中，实现集中控制和管理。通过中控系统，工作人员可以方便地对各个系统进行操作和调节，提高工作效率。

2)中控系统的操作界面应简洁明了，易于操作。采用触摸屏、按钮等多种操作方式，方便工作人员在不同的位置和环境下进行操作。同时，应设置清晰的操作指南和提示信息，降低操作难度。

3)能够实时监测车辆各系统的运行状态和相关数据，如电压、电流、温度、湿度等，并进行记录和存储。这些数据可以为车辆的维护保养、故障诊断和检测工作的质量控制提供参考依据。

7、保障设备

现场毒物标本检测车内部设有操作实验台及保障用品，配备有烟雾报警器、灭火器、壁挂应急救援包等，以确保车内人员的安全及设备安全。车内设备备品和备件、随车工具和附件（如扳手、千斤顶、胎摇把、轮胎套筒、轴头套筒一套、备用胎等）均齐套。

五、其他要求

1、供应商具备国家相关法律法规规定的合法经营资质，相关经营活动严格遵循国家现行法规及技术标准执行。

2、改装后的车辆符合机动车登记管理相关要求，可正常办理车辆落户登记手续。

|  |  | 车身颜色 | 多选 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身 | 外形尺寸（mm） | 5950X2450X3460(以出厂实际尺寸为准) |  |  |
|  | 参 | 整备质量(kg) | 6000 | 总质量(kg) | 6495 |
|  | 数 | 轴距（mm） | 3280 | 内部高度（mm） | 1900 |
|  |  | 轮胎规格 | 7.50R16LT |  |  |
| 底 | 动 | 发动机型号 | WP3NQ170E62 | 排量 | 3.0T |
|  | 力 | 功率（KW） | 118 | 马力 | 170 |
|  | 系 | 实际最高车速（KM/H） | 120 | 扭矩（N.M） | 450 |
| 盘 | 统 | 排放标准 | 国六 | 油箱容积 | 190L |
|  |  | 尿素箱容积 | 25L | 燃油类型 | 柴油 |
|  | 传 | 转向助力 | 液压助力 | 制动方式 | 气制动 |
| 参 | 动 | 前悬挂方式 | 4个空气悬挂 | 后悬挂方式 | 钢板弹簧 |
|  | 系 | 8AT自动挡变速箱 |  | 8（AT） |  |
|  | 统 | 车体结构 | 贯通大梁 | 驱动形式 | 前置后驱后双胎 |
| 数 |  | 前排电动车窗 | ● | ABS | ● |
|  | 安 | 中控门锁+遥控钥匙 | ● | 铝轮毂真空胎 | ● |
|  | 全 | 定速巡航 | ● | 智能钥匙 | ● |
|  | 及 | 安全带 | ● | 喇叭 | ● |
|  | 舒 适 | 倒车雷达 | ● | 电动带加热外后视镜 | ● |
|  |  | 家具、水路、电路系统 |  |  |  |
|  |  | - 专用E0环保型板材 | ● | 1000W太阳能 | ● |
| 改 |  | - 加强隔音降噪处理 | ● | 进口隔膜式水泵 | ● |
|  |  | 中上门/纱门 | ● | 32寸液晶电视 |  |
|  |  | - 主副驾座椅（重汽原厂） | ● | 双电瓶隔离器+40A漏电保护器 | ● |
|  |  | - 耐磨地板革防水承重板 | ● | 倒车影像+6路监控外4内2 |  |
| 装 |  | 超声洗手池 | ● | 清水箱约300L | 排水阀 |
|  |  | 额头床 | ● | 污水箱约80L | 排水阀 |
| 配 |  | 豪华按键开关面板 | ● | - 6000W正弦波逆变器金美特 | ● |
|  |  | 气动升降桌 | ● | - 220V市电输入插座+20米电源线 | ● |
|  |  | 安全锤+烟雾报警器 | ● | - 24V 600AH铁锂电池（旭耀） | ● |
|  |  | 顶部换气扇 | ● | - 220V12V输出插座+USB | ● |
|  |  | 遮阳棚+户外照明灯 | ● | - 前保险杠 | ● |
| 置 |  | 220V家用1.5P空调（TCL) | ● | - 4个探照灯 | ● |
|  |  | 24V冰箱（120L） | ● |  |  |