医用病床功能需求
手动双摇病床有栏有轮
[bookmark: _GoBack]一、产品基本要求
1.设计使用年限≥10 年，安全载重≥240kg；金属件防锈耐腐蚀，喷涂具备抗菌性能，塑料件环保抗冲击。
二、功能需求
1.尺寸：整床长2100‑2300mm、宽900‑1000mm，床板离地 470‑500mm；冷轧钢床板，带透气结构，抗变形易清洁。
2.双摇功能：背部 0‑72°、膝部 0‑45°升降；手摇机构带过摇保护、离合防过载，操作轻便。
3.中控刹车：配置静音脚轮，中控刹车系统，制动可靠。
4.床头尾板：HDPE/PE 一体吹塑成型，带锁定、推行手柄，设置防掉落安全间隙。
5.护栏：铝制折叠护栏，防夹手，钢质铰链，红绿锁止状态标识，满足临床安全防护。
6.输液引流：≥4 个输液插孔，配输液杆，配套引流袋挂钩。
三、标配附件
1.床头柜：ABS 材质，带抽拉桌板、收纳毛巾架、隔板、水壶座。
2.床垫（和床匹配）：厚度≥80mm，防水透气拉链款。
3.伸缩可收纳餐板。
4.伸缩式输液杆。

多功能电动病床
一、产品基本要求
1.设计使用年限≥8 年，安全载重≥220kg；；床体采用电泳 + 粉末双重喷涂，内外防锈耐腐蚀；塑料件环保抗冲击。
二、功能需求
1.尺寸床板：床板 2000±10mm×900±10mm，整床 2200±10mm×1000±10mm；床板离地高度 450‑800±10mm；冷轧钢板床板带透气孔。
2.电动调节：4 个电机控制体位升降功能；背部 0‑70°、膝部 0‑25°，整体倾斜 0‑12°；具备一键心脏椅位、一键复位、电动 CPR，配手动 CPR 装置、急停开关、快插式蓄电池。
3.头尾板：PE 一体吹塑可拆卸，带锁定、推行手柄，紧急可快速拆卸。
4.护栏：四片分体联动升降护栏，防坠床结构；带角度、电量、低位指示灯；护栏区分患者 / 医护双控制器，具备锁定防误操作，搭配手持耐摔控制器。
5.脚轮：三段式中控锁静音脚轮，锁定 / 自由 / 定向模式，带标识刹车踏板。
6.床侧配备束缚装置、引流袋挂钩。
三、标配附件
1.床头柜：ABS 材质，带抽拉桌板、收纳毛巾架、隔板、水壶座。
2.床垫（与床匹配）：厚度≥100mm，外套防水抗菌阻燃可拆，高弹海绵内芯、防侧滑。
3.不锈钢伸缩输液架，带挂钩、空气阻尼缓降。

多功能电动病床（带称重）
一、产品基本要求
1.设计使用年限≥8 年，安全载重≥220kg；床体采用电泳 + 粉末复式喷涂，内外防锈耐腐蚀；塑料件环保抗冲击。
二、功能需求
1.尺寸床板：床板 1950±10mm×900±10mm，整床 2200±10mm×1100±10mm，带隐藏式延长框架；冷轧钢板卷边床板，4 段式床面，透气冲压孔设计。
2.体位调节：4 个医用电机控制体位升降；背部 0‑75°、膝部 0‑45°，高低升降 485‑860mm，双向整体倾斜 0‑16°；具备一键心脏椅位、一键复位、背膝联动、电动 / 手动 CPR；床板可自动回缩，减轻患者压迫摩擦。
3.头尾板：HDPE 一体吹塑成型，可快速拆卸，带锁定、操作手柄及防撞轮。
4.护栏：四片分体联动升降护栏，防坠床结构，护栏有效高度 430mm，带缓冲装置；配置角度显示、30°刻度线、储物凹槽、电量、低位指示灯、电动CPR按键。
5.控制配置：手持遥控器 + 护士触摸操作面板，支持自动锁定防误操作；床底配备夜灯；床侧配置束缚装置、引流袋挂钩；标配蓄电池，断电可继续操作。
6.脚轮：三段式中控静音脚轮，锁定 / 自由 / 定向模式，红绿标识区分锁止状态，轮面带品牌 LOGO。
7.称重功能：床四周布置称重模块，不受体位影响；称重范围 0.1‑240KG，带体重变化报警、重量数据存储，可屏蔽被褥枕头无效重量。
三、标配附件
1.床头柜：ABS 材质，带抽拉桌板、收纳毛巾架、隔板、水壶座。
2.床垫（与床匹配）：厚度≥100mm，外套防水抗菌阻燃可拆，高弹海绵内芯、防侧滑。
3.不锈钢伸缩输液架，带挂钩、空气阻尼缓降。


多功能电动病床（带称重、透视）
一、产品基本要求
1.设计使用年限≥8 年，安全载重≥220kg；床体采用电泳 + 粉末复式喷涂，内外防锈耐腐蚀；塑料件环保抗冲击。
二、功能需求
1.尺寸床板：床板 1950±10mm×900±10mm，整床 2200±10mm×1100±10mm，带隐藏式延长框架；4 段式冷轧钢板床板，背部床板支持透 X 光，卷边冲压透气孔设计。
2.体位调节：4 个医用电机控制体位升降；背部 0‑75°、膝部 0‑45°，高低升降 485‑860mm，双向倾斜 0‑16°；具备一键心脏椅位、一键复位、背膝联动、电动 / 手动 CPR；床板可自动回缩，减轻患者压迫摩擦。
3.头尾板：HDPE 一体吹塑成型，可快速拆卸，带锁定、操作手柄及防撞轮。
4.护栏：四片分体联动升降护栏，防坠床结构，护栏有效高度 430mm，带缓冲装置；配置角度显示、30°刻度线、储物凹槽、电量、低位指示灯、电动 CPR 按键。
5.控制配置：手持遥控器 + 护士触摸操作面板，支持自动锁定防误操作；床底配备夜灯；床侧配置束缚装置、引流袋挂钩；标配蓄电池，断电可运行调节功能。
6.脚轮：三段式中控静音脚轮，锁定 / 自由 / 定向模式，红绿标识区分锁止状态，轮面带品牌 LOGO。
7.称重功能：床四周布置称重模块，不受体位影响；称重范围 0.1‑240KG，带体重变化报警、重量数据存储，可屏蔽被褥枕头无效重量。
三、标配附件
1.床头柜：ABS 材质，带抽拉桌板、收纳毛巾架、隔板、水壶座。
2.床垫（与床匹配）：厚度≥100mm，外套防水抗菌阻燃可拆，高弹海绵内芯、防侧滑。
3.不锈钢伸缩输液架，带挂钩、空气阻尼缓降。


